附件一：

山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号: SDSL-2023-062

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学化学化工与材料科学学院科研仪器设备采购项目 |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 山东师范大学化学化工与材料科学学院 |  |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量 | 是否允许进口 | 是否 创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额 （最高限价） |
| 1包 | X射线光电子能谱仪原位反应池 |  | 1台 | 否 | 否 | 否 | 65万元 |
| 2包 | 场发射透射电子显微镜 |  | 1台 | 是 | 否 | 否 | 775万元 |
| 3包 | X射线衍射仪 |  | 1台 | 是 | 否 | 否 | 150万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况： 本项目为山东师范大学化学化工与材料科学学院科研仪器设备采购项目，总预算990万元，共分为3个包。 二、技术要求： 详见附件：技术参数要求。 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 1、交付的时间：1包X射线光电子能谱仪原位反应池：签订合同后30天内供货安装调试完成。2包场发射透射电子显微镜：签订合同后11个月内供货安装调试完成。3包X射线衍射仪签订合同后10个月内供货安装调试完成。 2、交付地点：山东师范大学千佛山校区实验大楼。 3、付款条件： ①国产货物类:成交供应商供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%;经采购人验收合格后，采购人支付至合同价款的100%。 ②进口设备类:三方合同生效后，采购人预付合同金额100%货款给乙方 (外贸代理公司)，乙方与进口设备制造商签订外贸合同，并按照成交金额的百分比 (中标确定)计取外贸代理手续费，丙方(成交供应商) 承担所有外贸风险。乙方开具以丙方指定的进口设备制造商为受益人的100%不可撤销即期信用证，凭发货单据支付丙方合同金额的90%，剩余10%凭学校出具的验收报告支付。 4、包装和运输：货物的包装与运输均由成交供应商负责，均应按国家现行标准进行，不得出现标示不清或混装现象，或因其他原因而使产品性能降低，否则由成交供应商承担因此带来的一切损失。 5、安装调试：本次采购为成品设备的采购和安装，包含完成项目所需的所有设备及配件，成交供应商需完成各设备的安装、调试等各项内容，并通过采购人或采购人指定人员验收合格。 6、培训及售后服务： 供应商免费为采购人培训使用仪器的工作人员，培训内容包括但不限于仪器设备的基本原理、安装、调试、日常操作使用、数据处理、日常保养维修。 响应时间：供应商在4小时内对采购人的服务要求做出响应，设备出现故障后12小时内到达维修现场，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则供应商应赔偿相应损失。 7、质保期：1包X射线光电子能谱仪原位反应池自验收合格之日起质保三年。 - 2包场发射透射电子显微镜自验收合格之日起质保一年。 - 3包X射线衍射仪自验收合格之日起整机质保一年，X光管提供2年质保，测角仪提供5年质保。 |  |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 学科建设所必须的实验室等学科平台的建设，教学科研仪器设备购置。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、进口货物投标时须提供制造商或合法代理商出具的授权书。 3、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； 5、本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |

附件：技术参数要求

1包：X射线光电子能谱仪原位反应池，预算65万元。

| 序号 | 设备 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 | 是否允许进口产品参与投标 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线光电子能谱仪原位反应池 | 高温高压原位反应池（对接于XPS制备室，XPS型号Escalab 250Xi） 数量：1 套； 一、反应釜： 1、反应釜尺寸：反应釜容积100ml； 2、由惰性石英作为高温承压容器，可以作为封闭反应池或流动池，提供控压，控流速和混气的反应供气系统； 3、反应釜温度和压力：最高温度≥900°，最大反应压力≥10bar； 4、使用气体：H2，O2，H2O，CO2，CH4、NH3、CO等； 5、控温方式：PID程序控温，控温精度≤ 1 ℃，反应釜与不锈钢腔体用水冷封套隔离； 6、样品装载：样品座为耐腐蚀镍基合金材质，样品座尺寸：11*18mm； 7、加热器工作不受反应气路引入的腐蚀性气氛和变温环境影响； 8、全不锈钢气体转接腔体，表面钝化处理；反应池采用标准的CF接口，可以快速拆卸和更换； 9、转接腔体：容积：270ml，不锈钢SS316制作，搭配全金属的SS316不锈钢样品传递杆和SS316不锈钢停放台，兼容 Flag-Type 样品托，具有样品交接和转接功能； 二、真空系统（机械泵和分子泵）数量：1 套； 1、独立的 Manifold 及 PLC 整体数控面板； 2、分子泵组及全量程真空规用于抽空和真空监测； 3、前级机械泵：压力为5*10-2mbar； 4、分子泵：压力为5*10-6mbar； 三、高压混气面板 数量：1 套； 1、配备四路混合气路和一路吹扫气路，采用卸荷阀保护混气腔体，面板安装耐压3000PSI不锈钢管接件（材质均为 SS316）； 2、四路进气口带模拟量型质量流量计：最大流量：100sccm；精度：±1.0%S.P.（≥35%F.S.）±0.35%F.S.（＜35%F.S.），可进行控制；配备气路连接管路； 3、配备尾气处理套件，采用背压阀控制进气压力，对气体种类无选择性； 4、包含安装、调试、售后及培训等。 四、超高真空光纤导入模块（适配XPS型号 Escalab 250Xi） 1、真空导入光纤； 2、超高真空光纤馈通CF法兰； 3、SMA905 光纤接口，插入损耗≤2.3 dB； 4、芯径为100 μm，波长200~800nm, 最大功率1W； 5、具有线性驱动和扭摆装置，可以调节光斑在样品上的位置及焦点； 6、带氙灯。 | 套 | 1 | 工业 | 否 | 65 |

2包：场发射透射电子显微镜，预算775万元

| 序号 | 设备 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 | 是否允许进口产品参与投标 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场发射透射电子显微镜 | 一、技术规格： 1、场发射透射电镜基本单元 1.1、电子枪 1.1.1电子枪类型：肖特基发射； 1.1.2亮度≥8×108A/cm2/sr； 1.1.3小束斑下束流：≥2.5nA(束斑尺寸为φ1nm时)。 1.2、分辨率 1.2.1信息分辨率：≤0.12nm@200KV； 1.2.2能量分辨率：≤0.70eV； 1.2.3 束斑漂移：≤1nm/min。 1.3、加速电压：20-200kV（可调）； 1.4、稳定度 1.4.1、加速电压稳定性：≤1 ppm/min； 1.4.2、物镜电流稳定性：≤1 ppm/min。 1.5、TEM模式下放大倍数：50-20,000,00×； 1.6、物镜 1.6.1、球差系数：≤1.0mm ； 1.6.2、色差系数：≤1.4mm； 1.6.3、最小聚焦步长：≤1.5nm。 1.7、束斑尺寸：0.2-20nm； 1.8、样品移动：X: ≥2mm； Y: ≥2mm；Z：≥0.4mm。 1.9 、最大测角台倾斜角X/Y：±90°。 1.10、增强型双倾样品杆X/Y：≥±35°/30°;多样品样品杆。 1.11、全自动光阑系统, 可以通过计算机系统直接控制。 2、扫描透射附件(STEM) 技术规格 2.1、STEM分辨率：≤0.16nm； 2.2、STEM模式放大倍率：200X- 150,000,000X； 2.3、探测器系统可快速得到高分辨明场BF像，STEM能快速拍摄高质量的暗场DF像和高角环形暗场HAADF像； 2.4、TEM、SEI、 STEM模式通过软件简单点击即可快速切换，保证SEI图像、BF、DF和HAADF图像采集的无缝式切换。 3、电子探测器，用于采集背散射像（成分及形貌） 3.1、电子分辨率：≤1.0nm； 3.2、放大倍率：200X- 150,000,000X。 4、 X射线能谱分析仪技术规格 4.1、探测器类型：电制冷无窗能谱探头； 4.2、探测器有效面积：≥100mm2； 4.3、能量分辨率：≤135eV； 4.4、元素分析范围：4Be至92U； 4.5、立体角：≥ 0.9sr。 5、真空系统 5.1、真空系统包含机械泵、扩散泵，离子泵，可实现快速抽真空； 5.2、典型换样时间：≤3min； 5.3、电子枪真空度≤1×10-8Pa； 5.4、样品室真空度≤2 x10-5Pa。 6、数字化成像系统 6.1、安装位置：底部安装； 6.2 、CMOS相机最大像素：≥1700万像素； 6.3、像素尺寸：≥14μm×14μm； 6.4、写入速度：≥50fps（最大像素）； 6.5、软件功能包括但不限于：常用图像（分析几何形状测量，强度测量，图像数学运算，数据格式转换，文字标注）；可变尺寸实时傅式变换；电子衍射分析；图像实时自动漂移矫正；视频处理（编辑，漂移矫正，颗粒追踪）；视频回放（写入硬盘前追溯时间起点，丢弃无用数据）。 6.6、具有大的动态范围，≥16bit，可以快速直接拍摄衍射花样和低剂量图像； 6.7 、具有自动漂移校正功能。 7、进样方式 7.1、样品杆采用多级密封圈密封； 7.2、具有自动进样装置； 7.3、退出样品杆时，能谱仪探测器及测角台可自动恢复到初始位置。 8、配套工作站 8.1、硬件配置：四核主频3.3G Hz以上，16G 内存，8G独立显卡，1T HD，CD-RW，≥27吋双液晶显示器，网卡，Windows操作系统，安装控制和分析软件。 8.2、全数字化操作系统，基于Windows计算机控制系统。 8.3、具有专用的用户图形界面和操作键盘。可以通过鼠标、键盘、以及专用的操作键盘完成电镜的所有操作。可以实现包括样品移动、光束移动、放大倍数、模式切换及探测器切换、聚焦、合轴、光阑选取操作等。能将数据、软件各模块在两台液晶显示器之间显示。 8.4 、操作可以实现自动化和程序化，抽真空后，可自动实现亮度对比度、自动调节样品Z方向位置、自动样品倾斜、自动聚焦、自动象散矫正的调节，搜寻观察区域然后完成图像观察和记录。各种模式例如背散射、TEM、STEM、DIFF可以实现鼠标点击（或功能键盘控制）的瞬间快速切换。 8.5、预留接口，后期升级。 二、配置 1、电镜主机一套 2、能谱仪系统一套 3、单倾样品杆，多样品杆各一个 4、循环冷却水系统一套 5、空压机一台 6、2h不间断电源 7、备用场发射灯丝一套（包安装） 三、环境改造 1、提供磁场、震动所需的必要环境改造，对室内布局进行改造，以满足设备安装需求。 | 台 | 1 | 工业 | 是 | 775 |

3包：X射线衍射仪，预算150万元

| 序号 | 设备 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 | 是否允许进口产品参与投标 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 | 1、X射线光源 1.1、 X射线发生器部分 1.1.1 最大输出功率：≥3kW。 1.2、X射线光管部分 1.2.1 X射线光管：Cu靶，陶瓷X光管≥2.2 kW，国际标准尺寸，能与其它厂家通用； 1.2.2 焦斑大小：0.4 x 12 mm，点线焦斑两个出口； 1.2.3 额定电压：≥60kV； 1.2.4 额定电流：≥60mA。 1.3、电流电压稳定度：0.005% ； 1.4、X射线防护：安全连锁机构、剂量符合国标;防护罩外任何一点的计量≤1Sv/h。 2、测角仪部分 2.1、测角仪：/立式测角仪，样品水平放置，且测样时不会倾斜 2.2、2转动范围：-100≤2≤168 2.3、测角仪半径：≥200 mm，测角圆直径可连续改变 2.4、可读最小步长≤0.0001，角度重现性：0.0001 2.5、采用测角仪全自动控制，硬件自动识别、自动纠错 3、探测器部分 3.1、子探测器个数：≥2560个； 3.2、整个探测器的背景：≤0.1 cps； 3.3、探测器本身的能量分辨率≤400eV； 3.4、具有静态扫描功能，具有点探测器功能； 3.5、提供的半导体阵列探测必须适合小角和广角测试，小角最小从0.3度开始； 3.6、配备二维衍射功能附件，能直接得到二维德拜环图像，并配备将二维图像转化为一维数据的软件。 4、功能附件 4.1、自动进样样品台 4.1.1大于等于9位自动进样样品台，带自转； 4.1.2标准粉末样品架20个； 4.1.3零背景样品架5个； 4.1.4空气密封样品架5个； 4.1.5固体样品架5个。 5、仪器控制和数据采集系统 5.1 、计算机：四核主频3.3G Hz以上，8G 内存，1T HD，CD-RW，24”LED显示器，网卡，Windows操作系统 5.2 、仪器控制和数据采集软件 6、应用软件 6.1 、物相检索软件：含原始数据直接检索功能 6.2 、无标样晶粒大小分析及微观应力分析 6.3 粉末数据指标化、结构精修、从头结构解析以及无标样定量分析软件 6.4、 随主机提供最新正版数据库，要求终生升级 7、 循环水冷系统 7.1 、工作要求：连续工作 7.2 控温精度：±2℃ 7.3 、供水流量：满足发生器要求 7.4 、进水温度：可调 8、提供ups一小时不间断电源。 | 台 | 1 | 工业 | 是 | 150 |