附件一：

山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号: SDSL-2023-076

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学化学化工与材料科学学院超高频小动物超声成像系统采购项目 |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 山东师范大学化学化工与材料科学学院 |  |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量 | 是否允许进口 | 是否 创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额 （最高限价） |
| 1包 | 超高频小动物超声成像系统 |  | 1套 | 是 | 否 | 否 | 580万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 本项目为山东师范大学化学化工与材料科学学院超高频小动物超声成像系统采购项目，总预算580万元。 二、技术要求 设备 名称; 技术参数; 数量; 单位; 是否接受进口; 核心产品. 超高频小动物超声成像系统; 1、主机 1.1、可移动台车及超声系统 1.2、配备≥8吋触摸平板； 1.3、系统提供HD高清成像技术； 1.4、可以连接小动物专用电子线阵探头，主机频率最高≥70MHz； △1.5、主机采集实时帧频≥1000频/秒； △1.6、≥2个独立可操作的换能器端口，并可以在系统上一键切换； △1.7可升级为开放式设置架构，实现平面波成像和波束形成算法的开放； 2、小动物专用成像探头 2.1、技术类型：要求探头采用电子成像技术，包括电子线阵、电子凸阵或相控电子扇扫等； 2.2、探头可实现≥500帧/秒以上的小动物扫描，无需超声导膜更换，无需注水； 2.3、成像焦点：要求匹配的所有探头均可实现电子式聚焦，且所有焦点位置可调； △2.4、小鼠宽频变频电子探头，频率范围25-57MHz，成像中心频率≥30MHz，轴向分辨率≤50μm； △2.5、大鼠宽频变频电子探头，频率范围15-29MHz，成像中心频率≥20MHz，轴向分辨率≤75μm； 3、成像及分析软件 3.1、具有M型超声分析功能，可实现高分辨率下心脏一维切线方向上的心血管功能测量和分析； 3.2、具有脉冲多普勒功能，脉冲多普勒采样频率范围涵盖：10kHz-120kHz，最高可测血流速度≥5m/s； 3.3、具有彩色多普勒功能，可显示血流方向/平均流速并进行伪色处理，包括显示血流的性质和流速在心脏、血管内的分布； △3.4、具有组织多普勒功能，可对采样点处心室壁/血管壁等肌肉组织的运动波形(速度大小/方向等)测量和量化分析； △3.5、小动物专用的测量与计算分析工具，可自动实现室壁厚度、间隔、室腔容积/质量、射血分数EF、心排量CO/每搏输出量SV等生理参数；B/M型超声模式下可连续测量左室容积数据； 3.6具有左室自动分析软件，可全自动分析左心室收缩功能； △3.7、具有三维成像功能，用于肿瘤和其他组织结构的体积量化和测量； △3.8、对比剂成像功能，可精确定量分析体内微小血管血流与组织的相对灌流情况； △3.9、具有高级对比定量软件，可分析造影剂的达峰时间、达峰高度、灌注速率等； 3.10专用最新版本离线分析软件； 4、小动物支架轨道操作平台 4.1、全向自由调节的专用探头固定卡钳和支撑臂，可实现X、Y 和 Z 三维方向的自由调节和定位； 4.2、小动物操作平台球形支撑单元，可实现360度全方位转动； 4.3、显微操作控制装置，实现图像的引导注射功能； 4.4、大鼠手术平台，用于大/小鼠的放置、固定、定位和体表温度保持，并提供多组生理数据的精确监控和处理； 4.5、小鼠手术平台，用于大/小鼠的放置、固定、定位和体表温度保持，并提供多组生理数据的精确监控和处理； 4.6、触摸屏小动物生理信息检测系统，实时采集实验小动物的ECG(心率/心律)、体温、呼吸节律等，并可在主机上显示； 4.7、专为大小鼠、啮齿类等小动物设计的桌面型吸入式气体麻醉机； 4.8、配套知名品牌工作站，配置：处理器不低于I5十代CPU，内存≥8G，硬盘≥256G固态+1T机械硬盘，显卡≥2G独立显卡，4个以上USB2.0口，运行环境Windows 10，显示器不低于24寸；彩色激光打印机1套；应急供电系统（30分钟不间断）1套。; 1; 套; 是; 超高频小动物超声成像系统. 标注“△”为评分标准中重要指标。 |
| 商务要求 |  | 1、交付的时间： 国产设备自合同签订之日起30天内供货、安装调试完毕。进口设备自合同签订之日起六个月内供货、安装调试完毕。 2、交付地点： 设备全部到达山东师范大学校内指定地点（山东师范大学千佛山校区实验大楼）。 3、付款条件： （1）国产设备：成交供应商供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经采购人验收合格后，采购人支付至合同价款的100%。 （2）进口设备： 1）经采购人归口管理部门备案同意，具有外贸代理业务能力的成交供应商：成交供应商供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经采购人验收合格后，采购人支付至合同价款的100%。 2）由采购人指定外贸代理公司的付款方式： 三方合同生效后，采购人预付合同金额100%货款给外贸代理公司，外贸代理公司与成交供应商指定的进口设备制造商签订外贸合同，成交供应商承担汇率损益（即外贸代理公司扣除外贸代理手续费后根据实际付汇金额与成交供应商进行结算，多退少补，收款方需提供相应合法的结算发票）。外贸合同的付款方式可选用下列任一种：①100%不可撤销即期信用证方式，其中：凭发货单据支付合同金额的90%，剩余10%凭采购人出具的验收报告支付；② 100%电汇后付款方式，其中：凭发货单据支付合同金额的90%，剩余10%凭采购人出具的验收报告支付；③成交供应商垫付10%电汇后付款方式，其中：成交供应商垫付合同金额的10%给外贸代理公司，外贸代理公司凭发货单据电汇一次性支付合同金额的100%，验收合格后外贸代理公司凭学校出具的验收报告退还成交供应商垫款；④成交供应商全额垫付100%电汇预付款方式，其中：成交供应商垫付合同金额100%给外贸代理公司，外贸代理公司一次性电汇预付合同金额的100%，发货后外贸代理公司凭发货单据退还90%垫款给成交供应商，验收合格后外贸代理公司凭采购人出具的验收报告退还10%垫款给成交供应商。 备注：国产部分付款方式：外贸代理收到采购人支付的国产设备货款后10个工作日内支付给供应商，供应商向外贸代理开具增值税专用发票，外贸代理向采购人开具增值税发票。 4、包装和运输： 货物的包装与运输均由成交供应商负责，均应按国家现行标准进行，不得出现标示不清或混装现象，或因其他原因而使产品性能降低，否则由成交供应商承担因此带来的一切损失。 5、安装调试： 本次采购为成品设备的采购和安装项目完成所需的所有设备及配件，成交供应商需完成各设备的安装、调试等各项内容，并通过采购人或采购人指定人员验收合格。投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责；投标人应在合同生效后的1个月内向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。投标认承担有关费用。 6、验收 6.1招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。 6.2货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标投标人立即更换或者提出索赔要求。 6.3货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 7、售后服务 7.1投标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 7.2投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。 7.3维修响应时间：投标人应在24小时内对采购人的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则投标人应赔偿相应的损失。 7.4要求厂家在中国备有零配件库存，并配有专业维修技术人员，保证提供及时优质的售后服务（需提供技术人员名单、库存地点、联系方式等）。 7.5到货安装调试完成后，专业工程师提供两次现场系统的使用培训服务，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，直至采购人相关人员熟练掌握为止。 8、质量保证期 8.1质保期：国产设备质保3年，进口设备质保1年。质保期自验收签字之日起计算。质保期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。 8.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标投标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标投标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标投标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 |  |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 1. 完成研究生的实验教学，研究生的学位论文，预计仪器正式启动3年内在国际知名学术刊物上发表论文5-8篇，申请专利1-2项，申请国家级项目1-2项。 2. 为国家级、省级以上科研项目的完成提供优质的服务。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、进口货物投标时须提供制造商或合法代理商出具的授权书。 3、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； 5、本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |